**热工计量科装置采购技术方案**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | 1.必须符合JJG913-2015国家检定规程要求。  2.高压端精密表(0～25)MPa 精确度等级： 0.4级。  3.低压端氧气表(0～0.6)MPa 精确度等级：1.6级。  4.标准流量计1～10L/min 等级：1级 氧气。  5.为了提高检定效率，检定装置检定流量与压力表时必须为单通道检定，不能为两路通道检定，只用通过专业的换向阀切换即可，无需插拔换软管（避免传统中检定流量后再检定压力表时需要卸压后拔掉压力端软管改插入流量端接口重新升压）。  6.采用开放式结构，方便后期维护。  7.被检输出号两个，同可时接入两种不同型号的被检，便携交叉检定，节省检定时间。实现对气瓶供氧和中心供氧两种型式的浮标式氧气吸入器进行检定。 | 2套 |

2017年04月14日